ФГУ Тюменский центр стандартизации, метрологии и сертификации / НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИИ / СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №________
					Действительно до:
					24 июня			2010 г.

Средство измерений:					термопреобразователь сопротивления
	Наименование, тип средства измерения / ТСП Pt 100 класс 'A' с преобразователем измерительным 244
	0÷50 °С Iвых 4 ÷ 20 мА
	33333333333
	Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
Заводской номер (номера)					2222222222; 11111111
принадлежащее					ОАО "СН-МНГ"
					наименование юридического (физического) лица, ИНН
	8605003932
поверено в соответствии с					МИ 2889-2004
		наименование и номер документа, на методику поверки / ГОСТ Р 8.624-2006; ГОСТ Р 8.625-2006
	при следующих значениях влияющих факторов:					t воздуха=23 °С
	приводят перечень влияющих / атм. давление 95,3 кПа.; влажность 55%
	факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений / и на основании результатов первичной (периодической) поверки соответствует описанию типа и признано годным к применению с погрешностью ±0,2 °С
Поверительное клеймо
		Начальник отдела					А. С. Кобзарь
должность руководителя подразделения					(подпись)		(инициалы, фамилия)
		Поверитель					Григорьева Н. В.
					(подпись)		(инициалы, фамилия)
“			24	”	июня			2009 г.

Метрологические характеристики / (заполняются при наличии соответствующих требований / в нормативном документе по поверке) / Эталон: калибратор температуры АТС-156В зав.№ 554001-00877 в комплекте с внешним платиновым термопреобразователем сопротивления углового типа STS100 A901 зав.№ 554488-02 фирмы AMETEK Denmark A/S, Дания. / Пределы допускаемых погрешности / абсолютная по каналу измерения температуры с платиновым ТС углового типа ±0,04°С / относительная по каналу измерения сопротивления ±(0,005% от показ.+ 0,005% от верхнего предела диапазона) / относительная по каналу измерения тока ± (0,010% от показания + 0,015% от верхнего предела диапазона) / дата следующей поверки 19 июля 2009 г. / R0 = 100.000 Ом / R100 = 138.509 Ом / R0 ном = 100,000 Ом / R100 ном = 138,506 Ом
	Начальник отдела
	должность руководителя подразделения

	Поверитель

		“	24	”	июня	2009 г.

Протокол №_______

поверки термопреобразователей сопротивления платиновых с унифицированным выходным сигналом модели 65-244

Тип термопреобразователя:	Pt 100
Заводской №	2222222222
Тип преобразователя измерительного:	244
Заводской №	11111111
Принадлежит:	ОАО "СН-МНГ"
Место проведения поверки: лаборатория "ИМС-Нижневартовск"
Результаты измерений

Поверяемая точка, °C	Действительное значение температуры, °C	выходной сигнал, мА	Значение измеряемой температуры, °C	Абсолютная погрешность, °C
0	0.00	4.000	0.00	0.00
10	10.00	7.200	10.00	0.00
20	20.00	10.400	20.00	0.00
30	30.00	13.600	30.00	-0.00
40	40.00	16.800	40.00	0.00
50	50.00	20.000	50.00	0.00

Основная допустимая погрешность: ±0,2 °C

Поверитель:	_____________ Григорьева Н. В.

Дата поверки: 24 июня 2009 г.